嘉兴市第一医院医疗设备院内招标公告

公告日期：2017年7月21日

一、．根据临床发展需要，我院拟对下列设备进行院内招标，欢迎合格的投标人参加投标。附表：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 安防、广播系统维保 | 1 |
| 融浆机 | 1 |
| 吊塔 | 2 |
| 二氧化碳培养箱 | 2 |
| 离心机 | 1 |
| 工作站电脑 | 1 |

二、设备供应商资格要求:

1.具有独立法人资格的国内生产制造商或其代理商，企业法人营业执照、组织机构代码证、法人身份证、授权委托书及被授权投标人身份证的复印件。

2.有生产或销售符合国家规定的合格产品的能力。

3.参加本省政府采购活动前三年内以及在本院经营活动中没有重大违法、违纪记录。

4.符合政府采购法对供应商参加采购活动的要求。

三、报名及招标文件的获取：

1.报名方式：网络报名及现场确认（以现场确认为准）。自制EXCEL表发送邮件至jxyysbkzbzy@163.com，内容包括项目、单位、联系人、电话、邮箱，并至嘉兴市第一医院设备科现场确认

2．地点：嘉兴市第一医院设备科 中环南路1882号6号楼3楼 设备科

3、招标文件获取：报名后经设备科资质审核后可免费获取招标文件（或者邮箱发送）。

4．联系人：龙老师       电话：0573 82519940

5.报名及现场确认截止时间： 7月26日14:00（请于工作日前往）

四、投标文件递交要求及开标时间及地点

开标时间：2017年7月27日14点。

地点：行政楼2楼会议室

要求：标书于开标前带到现场。标书要求1正6副，一个项目的标书尽量放置在一个文件袋中，并在文件袋上标明项目名字和单位名字。于开标前10分钟到达现场。

五、报价及评标方法：

报价：一次性报价（无二次报价机会，标书价格即为最终价格）。

评标方法：综合评标法，由评标专家投票决定

六、院内招标采购监督管理部门：

嘉兴市第一医院纪委  嘉兴市第一医院监察室

联系电话：0573 82519888

技术参数（要求）

- 安防、广播系统维保

嘉兴市第一医院医疗综合楼、科研后勤楼、普通（烈性）传染楼及室外等建筑部位所配置系统：包括视频监控系统、报警系统、广播系统及电子巡更系统等。

1．投标单位具备有关安防部门或组织认可的施工资质，并熟悉我院监控报警系统及其配套的附属设备性能和运行状态，具有维护保养能力。

2．维保时间为1年，投标报价以年为单位。维保费用按合同签订后七天内，招标方支付中标方合同30%的服务费，服务半年后七天内，支付合同40的服务费，合同到期七天内，支付合同30%的服务费。

3．承担维保工作前，中标单位应对现有安防设备设施进行全面检查，提出排除现有故障所需费用，该费用不含在投标报价内，由招标方单独支付。

4．中标单位须提供24小时维保热线，维保的设备出现故障应及时响应，并排除故障。中标单位必须在6小时内对投标单位所提出的维护要求做出实质性反应，提供应急策略；系统运行过程中如果发生故障，中标单位必须保证用户在24小时内得到解决，在此期间，系统中断运行不得超过12小时。

5．按国家有关规范和要求对维保系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。

5．1中标单位要派专业人员对上述招标范围每二周不低于1次进行巡查，并填写巡查记录，作为考核维保工作的依据。

5.2中标单位要每季度不低于1次对上述招标范围进行检测，出具检测报告。在合同终止前1周做最后一次系统检测，如出现故障或问题，要及时进行排除或修复，直至系统检测合格。

5.3中标单位要每季度不低于1次对上述招标范围的安防设备进行除尘和清理，对所有监控探头进行擦拭；保证系统完好率在100%，图像质量在二级以上（参见《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001）。

6．设备更换与维修。

6.1 单个（次）维修（更换）设备费用在500元（含）以下，由中标单位承担。对故障设备维修（或更换）时，需提交设备维修（或更换）记录单，由投标方代表签字确认后，方可进行维修（或更换）设备。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

7.2 单个（次）维修（更换）设备费用在500元以上，可根据合同附表《常用备品备件设备单价表》中单价经招标方确认数量后直接更换，费用由招标方承担。

8．投标单位应对招标单位此次招标范围以外的安防设施、设备，在招标人遇到专业问题时提供必要的专业服务和指导。

9．投标人须认真理解上述维护要求，详细列出维护方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

- 融浆机

- 控温精度；±0.5℃以内

- 工作方式: 干湿两用，左右摇摆（平时工作以干式为）。

- 解冻时间：<25分

- 最大融浆量；干：>15袋, 湿：>20袋

- 工作类别：有溯原系统，有扫码系统

- 水箱：可以打开水箱，便于清洗。

- 用水情况：自动除垢功能，自动灭菌功能

- 输入电压：220V

- 外观大小：立式，长、宽、高<1米

三、吊塔

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双臂内镜塔 |  |  |  |
| 1 | 双臂 | 双旋转半径800+800mm，承重250kg，阻尼刹车+气体刹车 | 1 |
| 2 | 吊柱 | 双吊柱，长度1500mm | 1 |
| 3 | 仪器平台 | 尺寸590×440(mm) | 4 |
|  |  | 尺寸590×540(mm) | 1 |
| 4 | 抽屉 | 尺寸550×440×175(mm) | 1 |
| 5 | 键盘抽屉 | 键盘抽屉一套（固定于上层托盘下方） | 1 |
| 6 | 网篮 | 不锈钢材质，尺寸280×150×110(mm) | 2 |
| 7 | 伸展臂 | 双关节旋转，带隐藏式走线槽 | 1 |
| 8 | 输液架 | 不锈钢注射泵架，带4个高度可调输液挂钩 | 1 |
| 9 | 内镜挂架 | 内镜设备专用支架 | 1 |
|  |  | 双关节伸展臂，240×240(mm) | 1 |
| 10 | 气体终端 | 德标：氧气O2×3，二氧化碳CO2×2，负压吸引Vac×3，空气×1 | 9 |
| 11 | 废气排放 | 废气排放AGSS（射流式） | 1 |
| 12 | 电源插座 | 多功能电源插座 | 10 |
| 13 | 网络接口 | RJ45 | 2 |
| 14 | 视频接口 | 品牌型号按医院要求 | 1 |
| 15 | 管线夹 | 电缆、管线整理夹 | 4 |
| 16 | 气体插头 | 德标：氧气O2×1，二氧化碳CO2×1，负压吸引Vac×1，空气×1，废气排放AGSS×1 | 5 |
| 单屏显示塔 |  |  |  |
| 1 | 上旋臂 | 旋转半径1.1米（可订制范围0.6-1.2米） | 1 |
| 2 | 弹簧臂 | 净载重21-40kg | 1 |
| 3 | 显示器架 | 单屏显示器架，可挂载17-32寸高清平板显示器1套 | 1 |
| 4 | 线路 | 电源线路、视频线路各1组 | 2 |
| 5 | 消毒手柄 | 可更换卡扣式消毒手柄 | 1 |

四、二氧化碳培养箱

- 数量：2台

- .内部体积：180升（含）以上

- 标配搁板3块以上

- 温度控制范围：50C ---500C

- 温度控制精度: ±0.10C

- 二氧化碳控制范围:0-20%

- 二氧化碳控制精度: ±0.1%

- 具有二氧化碳浓度监测功能

- 具有箱体灭菌功能

- 具有温度监测报警功能

- 保修三年或以上

五、离心机

1.定角转头最高转速≥10,200 rpm，最大离心力≥11,400×g，最大容量≥6×100ml，水平转头最高转速≥3,750 rpm, ,，最大离心力≥3,270×g，最大容量≥4×750ml

2.采用环保制冷剂，温度控制范围 为-10℃至+40℃

3.微机控制，触摸式按键操作，实时RPM/RCF互换读数显示

4.具备自我修正平衡转头，可在50克的样品重量差异范围内自我修正平衡，即可做到“目视平衡”

5. 具有优良的温度控制性能，10分钟可内降温至4℃

6.时间设定范围：至99小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD)

7. 升/降速率选择≥10个/11个

8.多种转头可供选择，可以使用1.5ml至750ml 离心管（包括15ml、30ml、50ml及250ml锥形管）, 并可用于75cm2及25 cm2细胞培养瓶、血袋及酶标板的离心；

9.可选配血袋分离适配器分离血袋，可同时离心120个3ml及5ml离心管，或 96个7ml及10ml离心管

10.安全性方面，仪器要求具有不平衡检测；超速、超温保护；自动安全门锁等安全功能，并可选择生物安全转头

11.配置：

1）4 x 750 ml水平转头1个，最高转速≥3,750 rpm，，最大相对离心力：3,270×g

2）50ml适配器4个

3）15ml适配器4个

4）96孔酶标板吊桶4个

六、工作站电脑

29英寸LED背光IPS屏液晶显示器

显示屏：

大小：       29英寸

面板：       IPS

宽屏:        是

屏幕比例     21:9

最佳分辨率:  2560*1080

响应时间:    8ms

色数:        16.7M

亮度:        350 cd/m2

HDCP功能:   支持

LED背光:    是

塔式图形工作站台式主机电脑 2颗至强E5-2620V4 8核 2.1GHz 128G/256G固态+4T/M5000 8G显卡

内存类型：       ECC

硬盘总容量：     8T以上

类型：           台式

工作站电源：     非冗余

操作系统：       其他

内存总容量：     64G及以上

硬盘转速：       7200 RPM

支持CPU颗数：   2颗

机箱规格：       塔式

显存：           8G及以上

硬盘类型：       SSDRaid卡

处理器：         至强Xeon-E5