招  标  文  件

招标编号：JXDYYY-SBK-20171027

招标设备：常规医疗设备（耗材）

嘉兴市第一医院

2017年10月

- 招标通知

根据临床发展需要，我院拟对下列设备（耗材）进行院内招标，欢迎合格的投标人参加投标。附表：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 壁挂式等离子消毒机 | 24 |
| 牙椅 | 1 |
| 超低温冰箱 | 1 |
| 住院服务中心床位调配软件 | 1 |
| 住院服务中心住院准备软件 | 1 |
| PAD | 34 |
| 深呼吸训练器 | 一批 |
| 免疫吸附柱 | 一批 |
| 肌电图针 | 一批 |

第二章   招标设备（耗材）技术参数（要求）及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式等离子消毒机 | 24 |
| 2 | 牙椅 | 1 |
| 3 | 超低温冰箱 | 1 |
| 4 | 住院服务中心床位调配软件 | 1 |
| 5 | 住院服务中心住院准备软件 | 1 |
| 6 | PAD | 34 |
| 7 | 深呼吸训练器 | 一批 |
| 8 | 免疫吸附柱 | 一批 |
| 9 | 肌电图针 | 一批 |

- 壁挂式等离子消毒机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 壁挂式等离子体空气消毒器 |
| 1 | 电源：～220V±10%，50Hz |
| 2 | 额定功率：≤48W |
| 3 | 工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85% |
| 4 | 循环风量：1000m3/h |
| ★5 | 适用体积：≥82m3 |
| 6 | 消毒净化方法：等离子体 |
| ★7 | 消毒指标：符合卫生部《医院空气净化管理规范》菌落总数，净化指标: 符合《国家室内空气质量标准》 |
| 8 | 安全防护：应符合GB9706.1-2007《医用电气设备通用安全要求》 |
| 9 | 整机保修1年。 |
| 二 | 资质要求： |
| ★1 | 投标的产品必须有经卫计委通过技术评审的国家卫计委关于消毒产品有通告目录（国卫通（2013）4号通告）的卫生安全评价报告，或经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告。 |

- 牙椅

一:产品基本配置:

1:患者座椅

低噪音电动牙科椅

豪华型双关节可折叠式头枕，方便医生单手操作

配有一个固定的左扶手

两个预置椅位：进入及吐痰位

三个可设置的程序椅位，便于医师操作

具有最后椅位记忆功能，在吐痰位操作完成后轻松回到之前的工作椅位，节省操作时间

最低椅位可达到 380mm

椅位的操作可通过器械盘控制面板、助手控制面板及座椅底部的四向脚控灵活操控

整体内置式地箱，无管线外露，清洁美观

椅侧总控开关可统一控制水、气、电

配有 5 个安全系统

配有机椅互锁系统，当手机工作时，椅位处于锁定状态

配有座椅安全系统，当靠背或坐垫遇到阻力或痰盂缸碰到座椅时，牙科椅自动停止

配有牙科椅过热安全系统，当牙科椅运作过热时，牙科椅则自动提示

配有水箱与椅架横梁及加强底板，有效增强了整机的稳定性

4 种可选座椅颜色：浅蓝、深蓝、草绿、黄色、波尔多红

2:医师单元

下挂式医师器械盘，配有 6 个器械位器械盘高度可灵活调节

医师通过全功能助手控制面板可控制预置及程序椅位、水杯加水、痰盂冲洗、口腔灯开关及亮度调节

标准配置:

一把三用喷枪

三条气控四孔手机连管一个气压表

一个器械盘硅胶垫（可 135 度高温消毒）

一个 16：9 的安全低压观片灯 (12VDC,功率 10W，光照度 2000cd/m2)

一个器械盘控制面板

一个器械盘把手

（可选配洁牙机、高速手机、慢速手机、电马达、光纤手机、内窥镜等。）

3:助手单元

配有 4 个器械位可调整角度的助手侧

可调节的助手架臂长度易于拆卸及清洗的吸唾过滤系统，有效防止吸唾的堵塞全功能助手控制面板。

标准配置:一把三用喷枪，一条强吸管，一条弱吸管助手控制。

4:水单元

水单元与座椅相连

可旋转、易拆卸清洗的陶瓷痰盂

具有防干烧功能的 24V 安全低压自动恒温水加热系统 （24V/80W）

1.5L 净水瓶 ，可进行自来水与净水瓶之间的自由转换

可设置的水杯加水和冲盂系统

加水、冲盂均可通过医师及助手控制面板灵活控制

（可选配湿抽、半湿抽、干抽等中央负压吸引）

5:口腔灯

口腔 LED 灯，光照度 8000 - 25000 Lux，可进行无极变光的亮度调节

色温：5000-5700K；12V，20W

口腔灯的开关及亮度调节均可通过控制面板操控或感应控制

口腔灯手柄采用白色烤漆材质，且不可拆卸

6:工作座椅

坐垫及靠背的高度可灵活调整

靠背的角度可根据需要进行调整及锁定

- 超低温冰箱

一、技术指标

*1、进口品牌要求整机原装进口，国内品牌要求压缩机知名进口品牌。

*2、具备（CFDA）医疗器械注册证和CE认证

3、温度范围:  -50℃-- -86℃

*4、容    量: ≥790升

5、立式单门，内分四个小室

5、壁    厚：无氟，原位发泡聚亚胺酯绝热层，壁厚127mm，门厚114mm

6、具有三层聚硅酮封条，确保冰箱优异的保温性能。

7、压缩机：两台1HP密封压缩机

8、双温度探头设计，确保样品安全；

9、具有真空减压平衡口 使再次开门变的容易

10、不锈钢内壁，方便清洗

11、隔板可调，方便存放样品

12、电源保证(电压补偿系统)：具有自动的高/低电压补偿系统。

13、门把手：按人体工程学设计的门锁和把手一体化，采用推入式驱动门锁，可轻松同时进行开门和取放样品的操作

14、门微开报警装置确保样品安全，声/光报警提示门未关严或者没有上锁

*15、配备与样本库管理软件兼容的二维码打印机及扫码枪

二、配置

1、主机  1台

2、搁板  4块

3、内门  4扇

4、冻存架  24个

5、冻存盒  360个

6、二维码打印机  1台

7、二维码扫描枪  1个

8、打印机色带  1套

4.住院服务中心床位调配软件

- 门诊医生开具“电子入院许可证”。入院许可证上有病情程度分级，分A、B、C、D，由开证医生勾选。入院许可证上有“急诊优先”、“重点病种”、“照顾人群”等，根据病人排定住院优先级。

- 床位统一由入院准备中心调配（统一界面），根据病人性质分类，收治急诊  要有明显标识，优先收治。床位列表用不同颜色区分在院患者信息。

- 病区—科室—医生界面做相应调整（医生收治病人，界面跨多个病区）。

- 预约入院日期时间一览可以填写也可以留空，凡是填写日期时间的患者按填写日期通知，不提前通知，不能安排的延后。如果病人比较急，不填写预约时间，出现空床尽早安排。

- 每日下午病区医生开具“明日出院”医嘱，此类医嘱开具后自动停止静推、静滴两种给药方式的医嘱，使病人在早上10:30之前能够离院。

- “今日出院”在入院中心内明显标识。

- 根据明日出院医嘱（以及今日出院产生的空床），入院准备中心每日下午掌握明日空床信息，可以通知相应患者来入院。

- 结合相关考核指标，床位利用率、平均住院日、明日出院医嘱率、入院前检验检查医嘱率等，做相应报表。

- 对于病区收治单元以及考核单元，留有诊疗组为单位的扩展功能。

- 在床位没有时，让不着急的病人预约好回家等待，让着急的病人留院等待，

当日可能有病人出院。

- 要给门诊医生有备注栏，能与入院中心交互，方便优先服务重点人群。

- 预约后的回执文书，当天等待床位，回家等待床位，入院时需做检查，预约告知单及注意事项，温馨提醒等。

- 患者信息的检索功能

- 按病区检索

- 按医疗组检索

- 检索内容：总床位数、空床位、出院尚未离院的床位、明日出院的床位、已经办理入院尚未到达病房的床位、待转入的床位、今日将出院的床位、今日入院的床位

- 建立待入院患者数据库。

- 可按照已登记、已预约、待入院进行检索；

② 建立四个数据池：急危重患者数据池、手术患者数据池、优势病种患者数据池、普通患者数据池。

5.住院服务中心住院准备软件

1.  门诊医生开具“电子入院许可证”。入院许可证上有病情程度分级，分A、B、C、D，由开证医生勾选。

2.门诊医嘱系统的“虚拟医嘱”功能。先由门诊医生开“电子入院许可证”的同时，开具出检验检查单，出具虚拟入院号，到入院准备中心登记预约，有床位安排，没床位回家等候通知。病人接到入院准备中心的可以入院的通知后，早上空腹来院，到入院准备中心办理入院确认，凭入院通知单去收费处缴纳预交款之后，生成真实住院号，相关检验检查单纳入住院流程，当天早上将检验检查全部做完后（检验检查科室需为预入院病人留号），完成检验检查后患者到病区入床。同时相关的检验检查信息自动计入管床医师名下。

3.结合相关考核指标，床位利用率、平均住院日、明日出院医嘱率、入院前检验检查医嘱率等，做相应报表。

4.如果因病人原因或检查资源原因，导致病人未及时做检查的，需要打印联系申请单，与病区交接，由病区再次预约检查资源。

5.住院病人检查条码与门诊检查条码明显区分，检查科室每天留出足够的资源优先处理住院病人的需求

6.入院准备中心的患者检查、检验条码明显标识，检查科室每天留出足够的资源优先处理入院准备中心患者的需求

6.PAD

操作系统：Android6.0以上

存储容量：64GB

核心数量：八核以上

系统内存：4GB

扩展支持：Micro SD

可扩展容量：128GB

屏幕尺寸：8.4英寸

分辨率：2560*1600

比例：16:10

屏幕类型：IPS 2K高清屏

指取设备：触摸

WIFI功能：支持

蓝牙功能：支持

麦克风：有

扬声器：有

保修：一年

第三章    商务条款

- 保质期

  - 设备验收合格后1年，终身维修。

  - 保质期内故障率不得超过14天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，严重故障免费更换。

  - 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 付款方式

  - 付款方式：安装调试验收合格后三月内付款90%，余款壹年后付清。

- 售后服务

  - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

*4. 随机资料：

4.1提供中文版使用操作手册2份，维修手册1份

*5. 培训

  - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码。

  - 卖方应对用户的操作人员进行操作培训

  - 上述二种培训的培训方式、地点、时间、人次及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6．安装调试

6.1 安装地点：嘉兴市第一医院

6.2 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 安装过程中发生的费用由卖方负责。

  - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

- 验收

  - 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

  - 验收费用由产品投标商负担

- 交货

  - 交货期：提供最短交货期（在投标文件中明确最早交货的时间）

  - 交货地点：嘉兴市第一医院

- 备注

9.1 如有冲突，以招标参数（要求）为准