招  标  文  件

招标编号：JXDYYY-SBK-20180102

招标设备：常规医疗设备维保

嘉兴市第一医院

2018年1月

- 招标通知

根据临床发展需要，我院拟对下列设备进行维保招标，欢迎合格的投标人参加投标。

一、放射科东芝Aquilion ONE 320排CT

二、飞利浦FD20 DSA

第二章   维保设备要求及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 保修期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝Aquilion ONE 320排CT | 1 | 3 |
| 2 | 飞利浦FD20 DSA | 1 | 3 |

| 放射科东芝Aquilion ONE 320排CT、飞利浦FD20 DSA设备保修要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修方案 | 整机保修，包括球管、探测器，除外第三方设备高压注射器。 |  |
| 2 | 开机率保证 | 保证保修期内开机率至少达到 95%。 |  |
| 3 | 响应时间 | 接到报修电话后15分钟内提供专业工程师电话支持。如需派工上门，1小时内确认派工信息和工程师到达医院所在地时间。自接报修电话始，专业工程师12小时内抵达故障现场。 |  |
| 4 | ## 检测维修 | 维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并快速调用配件。保证所提供的零配件是全新原厂配件，且配件来源及渠道具备合法性。每次维修完成后，工程师向院方设备科和放射科提供书面维修报告一份。 |  |
| 5 | ## 定期维护保养 | 保修期内每年提供4次定期维护保养，包括但不限于设备外观检查、性能检查、安全检查、影像质量检查、运行状态检查、清洁除尘保养、系统检测、系统备份、校准等。入保后一周内制定设备维护保养计划，并按照计划实施。每次保养前至少提前一周通知医院，具体保养实施时间根据医院具体情况商议确定。每次维护保养结束后，提供书面维护保养报告给医院设备科和放射科各一份。 |  |
| 6 | ## 档案管理 | 设备入保后，建立《医疗设备保修档案册》，该档案册每季度更新一次，其中包括保修合同、设备信息、保养维护报告、检测报告、维修报告、配件更换明细等，方便医院随时了解在保设备情况。 |  |

第三章  商务要求

1、产品认证：投标响应的重要进口部件（如探测器、高压发生器、球管）需提供相关产品身份证明，投标响应的主要零配件需提供符合原厂出厂技术规范的质量证明。

2、资格证明：

1) 投标人必须提供资格证明文件（在有效期内的营业执照、组织机构代码证、税务登记证），并提供企业最近一个季度社保缴费证明、完税证明以及上一年度企业资产负债表、损益表（复印件加盖公章）。

2) 投标人所提供的营业执照，其经营范围需包含医疗设备的维修配套服务。

3) 投标响应的项目实施人员（主要从业人员）需具备国家行业管理规范的技术资格证书，包括但不仅限于：服务工程师资格证明和厂家培训证书或上岗证。

3、其他条款：

1) 投标人认为有必要提供的其它文件或资料。

2）提供合同正式文本。

第四章  报价要求

投标报价为一次性报价

投标报价是履行合同的最终价格，应包括本项目实施所需的设备费、材料费、工程费、工时费、技术服务费、运输费、安装调试费、维护费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。