招  标  文  件

招标编号：JXDYYY-SBK-20180313

招标设备：常规医疗设备

嘉兴市第一医院

2018年3月

- 招标通知

根据临床发展需要，我院拟对下列设备进行院内招标，欢迎合格的投标人参加投标。附表：

| 科室 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 核医学科 | 离心机 | 1 |
| 放射科 | PACS中心网络系统改造 | 1 |

第二章   招标设备技术参数（要求）及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 1 |
| 2 | PACS中心网络系统改造 | 1 |

1. 离心机

| 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 控制与显示 | 微电脑控制.数码显示 |
| 电机 | 采用交流变频电机驱动.运行宁静清洁 |
| 离心力显示 | 设有离心力显示专用键.可随时观察离心力 |
| 参数更改 | 运行中可随时更改参数.无需停机 |
| 安全装置 | 电动安全门锁.电机启动自动上锁 |
| 自平衡 | 自动平衡.无需配平 |
| 主机结构 | 权钢制结构.双层钢板防护 |
| 制冷机组 | 进口制冷机组 |
| 最高转速 | 4200r/min |
| 最大相对离心力 | 4657×g |
| 转子最大容量 | 500ml×6 |
| 转速精度 | ±10r/min |
| 调速系统 | 微机控制、变频调速 |
| 定时范围 | 1～99min/连续离心 |
| 噪音 | ≤60dB |
| 温控范围 | －20℃～40 |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 结 构 | 钢制结构，不锈钢离心腔 |
| 电源 | AC220V，50Hz |
| 功率 | ≥2.0kw |
| 外形尺寸 | ≤760×890 |

配置清单

| 名称 | 数量/单位 |  | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 |  |  |  |
| 水平转头 | 1个 |  | 容量6*500ml 离心力4657xg | 带风盾 |
| 提篮 |  | 3个 | 144*15ml |  |

2. PACS中心网络系统改造

| 产品名称 | 产品要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 放射科接入交换机 | H3C S5560-54C-EI L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源 | 2 |
|  | 150W 资产管理交流电源模块 | 4 |
|  | S5560X 以太网交换机风扇模块(电源侧出风) | 4 |
|  | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 4 |
| 服务器汇聚交换机 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 4 |
|  | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 4 |
|  | 40G QSFP+ 1m电缆 | 2 |
| 万兆光纤跳线 | LC-LC、万兆多模，10米 | 4 |
| 万兆光纤跳线 | LC-LC、万兆多模，2米 | 4 |
| 千兆光纤跳线 | LC-LC、千兆多模，10米 | 4 |

# 放射科接入交换机参数（要求）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ▲整机性能 | 整机交换容量≥5.9Tbps，整机包转发能力≥250Mpps |
| ▲设备配置 | 千兆电口≥48个；万兆光口端口≥4个，网管RJ45口≥1个（非Console口），Mini USB接口≥1个； 扩展插槽≥1；整机最大万兆接口数≥12个（非40G接口拆分口），可支持万兆电接口数量≥8个； |
|  | 要求设备为标准1U尺寸，符合弱电间机柜预留空间设计 |
| 光膜块 | 单台配置2个万兆多模模块 |
| 规格指标 | 路由表容量≥32K， MAC地址表≥64K； |
| ▲堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 最大堆叠带宽>=160G |
|  | 可要求堆叠带宽>=80G，并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块 |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持） |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠和本地堆叠，提供官网截图与链接； |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| SDN | 支持OpenFlow 1.3标准，支持Group table，支持Meter； |
| 路由功能 | 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-IS V6； |
| 多业务扩展 | 支持ALL IN ONE插卡，支持多业务插卡 |
| ACL功能 | 整机提供ACl条目数不小于4K条，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
| ▲Macsec功能 | 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，无需软件授权，提供官网截图说明并包含链接； |
| 组播协议 | 支持PIM Snooping， MLD Proxy，组播VLAN， PIM-DM/SM/SSM，MSDP，MSDP for IPv6支持MBGP，MBGP for Ipv6； |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像； |
| 有线无线一体化 | 实现有线无线的无缝融合，集成无线控制功能，实现接入层无线/有线本地转发，消除无线控制带宽瓶颈，扩大无线部署规模，提供官网截图说明并包含链接； |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3和VRRPE，支持环路保护协议； |
| 风扇及电源 | 支持前后风道或后前风道，要求设备最大功耗不高于130W，保证节能低耗； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V2/V3；SSHv2；可通过设备前面板虚拟化堆叠按钮切换主备设备；支持中文WEB网管，支持电源的告警功能，支持风扇、温度告警； |
|  | 支持DLDP及VCT，提供官网截图证明；支持ISSU，支持OAM(802.1AG、802.3AH协议)； |
| ▲其它要求 | 全球知名品牌，企业级以太网交换机市场近三年持续占有率前三，有专业机构证明（如CCID、IDC、Gartner等）；要求提供泰尔实验室第三方权威测试报告； 提供产品入网许可证书； |
| ▲售后服务 | 提供原厂盖章三年质保函 |

# 原H3C S6300-42QT汇聚交换机扩容

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 光模块 | 配置4个万兆多模模块，4个千兆多模模块 |
| 虚拟化堆叠线缆 | 2根40G QSFP+ 1m电缆 |
| ▲兼容要求 | 本次提供的模块与堆叠线缆需要兼容H3C S6300-42QT，并需要原厂商提供证明资料 |
| ▲售后服务 | 提供原厂盖章三年质保函 |

# 光纤跳线

| 指标项 | 技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 万兆光纤跳线 | LC-LC、万兆多模，10米 | 4 |
| 万兆光纤跳线 | LC-LC、万兆多模，2米 | 4 |
| 千兆光纤跳线 | LC-LC、千兆多模，10米 | 4 |

第三章    商务条款

- 保质期

  - 设备验收合格后1年，终身维修。

  - 保质期内故障率不得超过14天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，严重故障免费更换。

  - 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 付款方式

  - 付款方式：安装调试验收合格后三月内付款90%，余款壹年后付清。

- 售后服务

  - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

*4. 随机资料：

4.1提供中文版使用操作手册2份，维修手册1份

*5. 培训

  - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码。

  - 卖方应对用户的操作人员进行操作培训

  - 上述二种培训的培训方式、地点、时间、人次及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6．安装调试

6.1 安装地点：嘉兴市第一医院

6.2 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 安装过程中发生的费用由卖方负责。

  - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

- 验收

  - 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

  - 验收费用由产品投标商负担

- 交货

  - 交货期：提供最短交货期（在投标文件中明确最早交货的时间）

  - 交货地点：嘉兴市第一医院

- 备注

9.1 如有冲突，以招标参数（要求）为准